一.設備名稱修改：

設備名稱修改：

- DR.Mini OvenTM   晶宇恆溫雜交箱

- DR.AiMTM Reader晶宇快速檢驗試劑判讀儀

- DR.Fluidic Station(II)TM晶宇微孔盤自動清洗儀

二.設備特色：

DR.Mini OvenTM   晶宇恆溫雜交箱

晶宇恆溫雜交箱為一具有幫助雜合反應之精準溫度控制以及振盪功能之反應儀。

設備特色：

■準確溫度控制

-在50℃時精準度±1℃，可確保實驗過程中理想化雜合反應穩固之效率。

■振動平台

-提供25赫茲(Hz)振動頻率，確保在理想化雜合反應之持續混合反應。

■具備快速加熱系統

-可在10分鐘內由室溫升溫至50℃。

■安全性保護：

-過溫保護：烘箱內溫度超過85℃時自動關閉電源系統。

-振動拖盤門板開啟：加熱和振動自動停止

■小巧體型，不佔空間

■載具容量

-可同一時間內操作10片晶宇三孔晶片或二盤96孔盤

■通過歐盟CE認證

注意：本産品僅供研究開發使用，不適用於臨床診斷或醫療行爲。

| 項次 | 說 明 |
| --- | --- |
| 重量 | 8.5 kg |
| 尺寸 寬 x 高 x 深 | 260 mm x175 mmx300 mm |
| 溫度範圍 | 室溫到80℃ |
| 溫度精準度 | ±1℃在50℃時 |
| 溫度顯示最小單位 | 0.1℃ |
| 振動頻率 | 25赫茲(Hz) |
| 輸入電源 | 100-120 V/200-240 V、交流電流(AC)(手動切換) |
| 操作樣本規格 | 8.5 cm *12.5cm-96孔盤晶片(96well Plate) 2.5cm*7.5cm-晶宇三孔盤晶片(N3) |
| 安全設定 | 過溫保護（85℃斷電） |
| CE認證 | 1.安規(Safety):EN61010-1、EN61010-2-010 2.電磁相容(EMC)法規：EN60601-1-2 |

DR.AiMTM Reader晶宇快速檢驗試劑判讀儀

晶宇快速檢驗試劑判讀儀可正確讀取生物晶片之反應結果，透過DR.AiM  Soft 軟體進行自動辨識並分析和記錄檢驗結果

設備特色 :

■快速擷取生物晶片影像

■透過優異的DR. AiMSoft操控，能獲取最佳的影像與縮短掃描時間

■本產品符合歐盟健康、安全與環保認證 (CE)

DR.AiM  Soft 影像分析軟體：

■自動分析、紀錄結果

■掃描結果可以和預先輸入的標準樣本做比對分析，判定實驗結果。

■自動地計算與降低樣本背景干擾

■可將結果輸出到電子試算表，做快速的資料排序

注意：本産品僅供研究開發使用，不適用於臨床診斷或醫療行爲。

| 項次 | 說 明 |
| --- | --- |
| 重量 | 10.5 kg |
| 尺寸 長 x 寬 x 高 | 300mm x 380mm x 165mm |
| 掃瞄速度 | 1～3分鐘（依掃瞄量） |
| 影像解析度 | 300、600dpi dpi：每英吋像素 |
| 最大掃瞄尺寸 | 120x80 mm |
| 掃瞄規格 | 96孔盤/晶宇N3晶片 |
| 輸入電壓 | 100-120V/200-240V交流電源(AC) （手動切換） |
| CE認證 | 1.安規(Safety)：EN 61010-2-101 2.電磁相容(EMC)：EN 60601-1-2 |

DR.Fluidic Station(II)TM晶宇微孔盤自動清洗儀

晶宇微孔盤自動清洗儀為一生物晶片自動化清洗設備，其中包含DR. Fluidic軟體，可進行設定一鍵自動完成生物晶片之清洗和呈色流程。

自動微盤清洗機設備特色 :

■全自動可程式控制機台。

■不需空壓與真空系統支援。

■呈色過程可在避光下進行。

■提供4種清洗溶液。

■精準的液體分注。

■最大可操作一盤96孔盤(96well Plate)。

DR. Fluidic Soft軟體功能:

■軟體可組合多項清洗程序，只須一個執行按鈕就可自動完成從清洗(Wash)、(Blocking)、(Detection)

功能。

■軟體可設定液體分注量及力道。

■軟體可設定清洗循環次數。

■軟體設定可進行晶片底部或全部清洗。

■軟體可設定強中弱三段振動功能。

注意：本産品僅供研究開發使用，不適用於臨床診斷或醫療行爲。

| 項次 | 說 明 |
| --- | --- |
| 重量 | 6.2 kg |
| 尺寸 長 x 寬 x 高 | 420mm x 280mm x 220mm |
| 注/吸水通道 | 8通道 |
| 注水範圍 | 50-2000ul，注水增量50ul |
| 注水精度 | 在30050 ul時<5% |
| 清洗溶液 | 四種 |
| 呈色反應時避光 | 可 |
| 晶片清洗方式 | 底部或全部 |
| 廢液吸除方式 | 1.中心點、2.交叉吸除 |
| 程序控制軟體 | DR.FluidicSoft |
| 輸入電源 | 90-130/180-250V 47-63赫茲(Hz)交流電流(AC) （自動切換） |
| CE認證 | 1.安規(Safety)：EN 61010-2-101 2.電磁相容(EMC)：EN 61623-1 |

DR.Fast SpotTM 晶宇手動片機

晶宇手動點片機為一經濟實惠、容易操作的點片機種，無須外接電源及昂貴的電子設施，僅需準備您的探針，搭配晶宇DIY套組，便可依您的需求在短時間內輕鬆製作高品質且多樣化的生物晶片，為研究者及生物晶片入門者經濟實惠的點片選擇。

■操作簡便，使用容易

-組裝及操作容易，易拆裝的針座及點片針清潔維護方便。

-使用各別獨立點針沾取探針液，無須洗針即可連續點片，沒有其他點片機洗針不全造成的污染情形。

-特殊設計的探針盤相容於一般八通道微量分注器，充填探針更便利。

■經濟實惠

-無須昂貴的電子設施即可生產高品質的生物晶片。

-只需要少量探針液即可進行點片，解省您的成本。

■快速同時生産多片晶片

-20分鐘內即可完成製作6片生物晶片（共18反應），比自動點片機更為方便快速。

■探針矩陣最高可達到8 × 8矩陣

■無需外接電源

■體積精巧，不占空間

注意：本産品僅供研究開發使用，不適用於臨床診斷或醫療行爲。

| 項次 | 說 明 |
| --- | --- |
| 重量 | 6.8 kg |
| 尺寸 長 x 寬 x 高 | 306mm x 254mm x 128mm |
| 點直徑 | 500～600 μm |
| 點間距 | 1mm |
| 最大點數 | 64點(8x8矩陣) |
| 點片速率 | 20分鐘/18反應（8x8矩陣） |